CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – ALL. A)

Descrizione generale

Il sistema dovrà essere di tipo ibrido per diagnostica per immagini total body, dedicato in dettaglio a scansioni ossee e tomografie cerebrali.

Si richiede una Gamma Camera “general purpose” tomografica, digitale, multi-testa a geometria variabile.

Il sistema dovrà consentire un elevato flusso di pazienti, dovrà essere ottimizzata anche per studi cardiologici e cerebrali e dovrà garantire l’acquisizione di pazienti barellati, seduti in carrozzina o in posizione ortostatica con entrambi i detettori.

Dovrà essere corredata di una console d’acquisizione e di un server d’elaborazione con possibilità di utilizzare tutti i PC presenti in reparto come client (iMac e PC-Windows). Il server dovrà poter dialogare inoltre con tutti i sistemi e le modalità esistenti.

Il server dovrà essere dotato di tutti gli applicativi di base per Medicina Nucleare, disponibili ad almeno 5 operatori contemporanei, almeno 2 licenze per applicativi quantitativi cardiaci (Germano), software di fusione multimodale automatico e manuale, visualizzazione di tutte le principali metodiche d’immagini provenienti da altri strumenti (PET, TC, RM) senza alcuna limitazione di compatibilità tra produttori differenti.

L’apparecchiatura dovrà essere posizionata nel locale esistente, da visionare nel corso del sopralluogo..

Le dimensioni del locale sono le seguenti: 5200 x 4800 mm, il carico totale del gantry dovrà essere inferiore o uguale a 1.100 kg/mq. Tale locale è stato recentemente ristrutturato, già completamente rifinito, dotato di schermature piombate già dimensionate per tale tipologia di macchina richiesta, di impianto di climatizzazione e di impianto elettrico per il sistema e per i servizi.

L’attuale disponibilità di potenza nel reparto, consente un consumo massimo per tale apparecchiatura pari a 30 kW trifase.

Tutte le eventuali modifiche edili, impiantistiche o di altro genere da effettuarsi nel locale di destinazione si intendono a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria fornirà inoltre le apparecchiature, Hardware e Software per la gestione e controllo dei radiofarmaci secondo NBP in Medicina Nucleare.

Saranno a carico della ditta aggiudicataria le opere necessarie alla perfetta installazione e successivo funzionamento della macchina, così come lo smontaggio, il ritiro e smaltimento della due attuali gamma camere attualmente installate in reparto.

Caratteristiche tecniche descrittive sistema SPECT/TC

Gamma camera computerizzata doppia testa e geometria variabile, ad uso polifunzionale con possibilità dì effettuare acquisizioni planari, tomografiche, SPECT/CT.

La gamma camera dovrà prevedere un sistema di digitalizzazione completo delle testate, con consolle di acquisizione e di elaborazione separate ed indipendenti.

La gamma camera dovrà inoltre essere dotata di elevata velocità e flessibilità nel posizionamento delle testate, sia in modalità di acquisizione singola testa, sia per l’esame di pazienti direttamente sulla barella, lettino, pazienti seduti, in carrozzina od in posizione ortostatica.

Il sistema CT dovrà essere integrato di qualità diagnostica per correzione ed attenuazione delle immagini SPECT, localizzazione anatomica e fusione delle immagini.

Il sistema offerto dovrà essere espressione della più avanzata tecnologia attualmente disponibile per quanto riguarda le caratteristiche e prestazioni dei tomografi SPECT e CT garantendo massima funzionalità, produttività, semplicità d’uso ed aggiornabilità on-site della componenti SPECT e CT.

Dovrà essere garantita la massima integrazione con gli altri sistemi diagnostici esistenti in reparto.

La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico dell’integrazione con la rete LAN ed i sistemi informatici ospedalieri.

I sistemi di acquisizione ed elaborazione dovranno possedere:

- Il massimo livello di connettività con standard DICOM per lo scambio dei dati e dovranno garantire la massima integrazione con gli altri sistemi diagnostici esistenti in reparto.

- Hardware di ultima generazione e che consenta la futura aggiornabilità tecnologica

- L’implementazione o lo sviluppo, da parte del personale interno, di specifiche procedure di elaborazione dì protocolli di acquisizione e di elaborazione delle immagini

- Interfaccia software di acquisizione/elaborazione per operare in multitasking e permettere l’esecuzione di più procedure simultaneamente, sia nelle fasi di acquisizione e visualizzazione, che nelle fasi di elaborazione.

Caratteristiche tecniche descrittive gantry, testate e lettino porta paziente

Elevato numero di PMT per ogni detettore digitalizzati singolarmente (1ADC/1PMT)

Body Contouring, preferibilmente ad effettuazione automatica in tempo reale senza necessità di preacquisizione in learn mode del profilo corporeo del paziente, sia per acquisizioni tomografiche che whole body, e che consenta di mantenere una distanza ottimale tra paziente e rivelatore durante l’esecuzione dell’esame.

Movimenti delle testate preferibilmente motorizzati e comunque aggiustabili anche manualmente, in grado di assicurare un’elevata flessibilità e velocità di impiego dei sistemi.

Sistemi per il controllo di qualità ed il controllo e la correzione di energia e linearità. I controlli di qualità giornalieri e periodici dovranno essere veloci e il più possibile automatizzati per limitare al minimo l’esposizione a radiazioni ionizzanti dell’operatore.

Possibilità di riposizionamento automatico delle testate in funzione dell’esame da eseguire.

Elevato UFOV (indicativamente almeno 500x380 mm).

Applicazione delle correzioni in tempo reale.

Risoluzione di energia non superiore al 10%.

Rapida e agevole sostituzione dei collimatori con sistema di cambio rapido e di facile utilizzo il più possibile automatizzato per limitare al minimo l’esposizione ed il tempo utilizzato dell’operatore.

Lettino porta paziente rimovibile ed unico, per tutta la tipologia degli esami, compresi whole body, tomografici ed acquisizioni CT.

Si richiede preferibilmente un sistema per evitare la deflessione del lettino durante tutti i tipi di acquisizione

Sistemi di contenimento e posizionamento pazienti.

Caratteristiche tecniche descrittive console di acquisizione

Console di acquisizione separata ed autonoma con funzionalità totalmente indipendenti dalla workstation di elaborazione.

Hardware (CPU, RAM, HD, etc) di ultima generazione

Sistema operativo multitasking

Simultaneità di acquisizione, ricostruzione e visualizzazione sulla consolle di acquisizione;

Monitor di visualizzazione di almeno 19” a colori.

Acquisizioni statiche, dinamiche, whole body, tomografiche, gated-SPECT, WB Spect, Dynamic Spect e Spect/Ct.

Matrice di acquisizione tomografica di 64x64 e 128x128

Matrice di acquisizione dei dati CT ottimizzata per esami Spect/Ct.

Matrice di acquisizione whole body non inferiore a 1024x256

Visualizzazione del whole body in acquisizione, preferibilmente contemporanea sia anteriore che posteriore

Protocolli di acquisizione preimpostati e comunque modificabili dall’utilizzatore

Collegamento in rete con la workstation di elaborazione

Interfaccia DICOM 3 completa, con l’implementazione delle Service Classes Send/Retrive, Query/Retrive, Store/Print, Worklist.

Viene richiesto preferibilmente un sistema di ricostruzione integrata di esami SPECT e CT in algoritmo dedicato che permetta il calcolo del SUV su immagini ibride SPECT/CT.

Caratteristiche tecniche descrittive workstation di elaborazione/refertazione

Workstation di ultima generazione, separata ed autonoma con funzionalità totalmente indipendenti dalla stazione di acquisizione e con possibilità di espansione.

Sistema operativo multitasking.

Collegamento in rete con la consolle di acquisizione.

Esportazione e importazione dei dati in formato standard DICOM.

Software per correzione scatter, correzione attenuazione, fusione di immagine e ricostruzioni iterative.

Possibilità di creare protocolli propri con un linguaggio a macrofunzioni semplice da usare.

Possibilità di visualizzazione a doppio monitor .

Caratteristiche tecniche descrittive software clinici a corredo

Protocolli clinici che coprano tutte le attività cliniche: elaborazione di esami: planari (sia statici sia dinamici), whole body, SPECT; SPECT/CT, etc

Software di quantificazione degli esami gated spect cardiaci Cedars (Dr. Germano) - oppure in alternativa 4DMSpect (Ann Arbor) o Emory (Dr. Garcia)

Software per fusione automatica delle immagini provenienti da altre modalità DICOM.

Software per l’individuazione/correzione interattiva del movimento del paziente nelle acquisizioni tomografiche e planari.

Possibilità di eseguire operazioni matematiche sulle immagini.

Software di ricostruzione iterativa.

Software avanzato per elaborazioni e quantificazioni neurologiche.

Possibilità di creare protocolli e report personalizzati.

Caratteristiche tecniche descrittive sistema CT

Elevata velocità di rotazione del sistema CT con tempi di acquisizione il più rapido possibile.

Elevata risoluzione d’immagine (riferita sia ad acquisizioni bone sia su soft tissue).

Specificare la possibilità di utilizzo nella configurazione proposta o a seguito di futuro aggiornamento del sistema Spect/Ct anche per esami avanzati con indicazione in ambito radioterapico (utilizzo del sistema con pallet dedicato per RTP).

Eventuale possibilità di futura implementazione on-site della componente CT.

Calibrazioni, controlli di qualità, fantocci

Il sistema dovrà essere fornito corredato del software dedicato e dei fantocci per l’esecuzione delle procedure di calibrazione/controlli di qualità di rapido e semplice utilizzo; indicare il livello di automatismo delle procedure di calibrazione disponibili.

Il sistema dovrà permettere un reboot parziale e totale nel più breve tempo possibile.

Per limitare al minimo il tempo di intervento e risoluzione dei problemi dovrà essere disponibile un sistema software di diagnosi remota degli eventuali guasti del sistema SPECT/CT e delle workstation di elaborazione e refertazione con connessione diretta al centro di assistenza tecnica della ditta produttrice.

Le offerte tecniche dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime, a pena esclusione:

| CARATTERISTICHE GANTRY, DETETTORE E LETTO |  |
| --- | --- |
| Gamma Camera Tomografica Digitale multi-testa a geometria variabile atta ad effettuare acquisizioni planari, tomografiche e total body. | SI |
| Spessore cristallo (“ - pollici) | 3/8 |
| Geometria variabile a 180° e a 90° | SI |
| Compatibile con i seguenti movimenti dei detettori nelle diverse posizioni dei pazienti: sdraiati, seduti, in ortostatismo, altre | SI |
| Poggiatesta e reggi braccia per esami cerebrali, cardiaci, whole body e CT. | SI |
| Velocità massima di rotazione del gantry (rpm) | ≥ 3 |
| Tilt cranio-caudale di almeno un detettore | SI |
| Sistema di auto body contouring per indagini SPET e Total body | SI |
| Sistema di sicurezza anti-collisione detettore-paziente | SI |
| Comando movimenti posto nelle vicinanze del gantry | SI |
| Numero coppie collimatori LEHR | 1 |
| Numero coppie collimatori MEGP | 1 |
| Numero coppie collimatori HEGP | 1 |
| Possibilità di utilizzo dello zoom durante gli studi cardiologici a 90° senza pericolo di troncamento | SI |
| Possibilità di acquisizione mega-body con eventuale possibilità di tilt e separazione dei detettori | SI |
| Numero di finestre energetiche di acquisizione | ≥ 2 |
| Monitor a colori con visualizzazione dell’immagine a persistenza variabile | SI |
| Lettino porta paziente in fibra di carbonio con ridotto spessore e ridotta attenuazione | SI |
| Massimo carico del lettino (kg) | ≥ 200 |
| Lunghezza scasione total body (cm) | ≥ 190 |
| Ampiezza campo di vista detettore digitale (mm) | ≥ 380 x 500 |
| Rapporto PMT/ADC | 1/1 |
| Numero di PMT per ciascuna testata | ≥ 56 |
| Sistema rispondente agli standard NEMA | SI |
| Possibilità di eseguire in autonomia (senza ausilio di tecnico esterno specializzato) le calibrazioni di base e la verifica del centro di rotazione | SI |
| Monitor ECG, con possibilità di sincronizzazione con l’onda R del paziente per acquisizioni Gated. Monitor di persistenza | SI |
| Supporti per le braccia per acquisizioni Whole-body e SPET | SI |
| Supporto testa per esami cerebrali | SI |
| Fasce e supporti per posizionamento del paziente | SI |
| CARATTERISTICHE DI ACQUISIZIONE |  |
| Console di acquisizione e console di elaborazione separate | SI |
| Workstation di acquisizione con interfaccia grafica | SI |
| Possibilità di creare preset personalizzati e di modificare i preset esistenti | SI |
| Possibilità di acquisire più immagini contemporaneamente con differenti parametri di acquisizione (matrice, zoom, ecc.) | SI |
| Flusso di lavoro gestibile tramite worklist | SI |
| Classi DICOM 3.0 minime obbligatorie | Send/Receive, Query retrieve, Store, Print, MPPS, Worklist, Storage commitment |
| Integrazione con sistemi RIS/PACS esistenti | SI |
| Possibilità di eseguire studi planari, SPET, Total-body, Total-body SPET, SPET dinamiche, studi GATED e GATED SPET | SI |
| UPS di dimensionamento adeguato al sistema e con collegamento software alla console per pilotarne uno spegnimento sicuro | SI |
| CARATTERISTICHE DI ELABORAZIONE |  |
| Soluzione client-server di ultima generazione con caratteristiche allo stato dell’arte, con hardware indipendente dalla stazione di acquisizione | SI |
| Esportazione ed importazione dei dati in formato standard DICOM 3.0 | SI |
| Lettore DVD interno | SI |
| Masterizzatore DVD interno (compatibile con tutti i supporti DVD in commercio) | SI |
| Software di ricostruzione dati SPET con metodo iterativo e con algoritmi di correzione per la perdita di risoluzione in profondità (Resolution Recovery) che consenta quindi una riduzione della dose somministrata o dei tempi di acquisizione nelle indagini cardiache e ossee per le metodiche planari e SPET. NB. La correzione della perdita di risoluzione deve avvenire mediante misura della distanza detector-centro di rotazione | SI |
| Software di ricostruzione dati SPET con correzione automatica per il movimento | SI |
| Software di ricostruzione acquisizione dati SPET cardiache e GATED SPET con re-orientamento degli assi completamente automatico | SI |
| Software cardiologico di valutazione quantitativa dei dati GATED e NON GATED secondo Cedar Sinai – Germano (QPS, QGS, QBS) nella versione comprendente: “Shape Index”, “Motion frozen”, “Phase Analysis”, database prono/supino, esportazione dati in Power Point | SI |
| Software cardiologico quantitativo del dato PET | SI |
| Software di fusione multimodale (SPET, PET, TC, RM) con utilizzo di algoritmi evoluti quali la “Mutual Information” | SI |
| Esportazione dei dati nei formati standard più comuni (Jpeg, Tiff, AVI, DICOM SC, DICOM RT, ecc.) su differenti supporti quali CD, DVD, USB. | SI |
| Dotazione di software per il controllo di qualità: test dell’uniformità UFOV e CFOV, integrale e differenziale; test della sensibilità e calcolo del FWHM e FWTM | SI |
| Possibilità di analisi dei dati provenienti dal tomografo PET/CT esistente, con MPR, MIP, anche sul dato fuso. | SI |
| Possibilità di integrazione della stazione con applicativi TC, descrivere quali applicativi TC sono supportati. | SI |
| Doppio monitor colori da almeno 19” LCD. | SI |
| Matrice di visualizzazione utilizzabile almeno 1280x1024 | SI |
| Stampante laser A4, a colori, di fascia alta (almeno 24 ppm) comprensiva di carta alta qualità alta grammatura e consumabili per almeno 15.000 pagine e compatibile con la stazione di elaborazione | SI |
| UPS di dimensionamento adeguato al sistema e con collegamento software alla console per pilotarne uno spegnimento sicuro | SI |
| Sistema TC |  |
| Sistema CT diagnostico a rotazione sub-secondo con acquisizione di minimo 16 strati per singola rotazione. | SI |
| CT dedicata alla correzione dell’attenuazione e alla fusione di immagine con caratteristiche di bassa dose al paziente. | SI |
| Spessore minimo dello strato in acquisizione assiale o volumetrica (mm) | ≤ 3 |
| Dimensione FOV trans-assiale (cm) | ≥ 45 |
| Intera copertura del campo di vista del detettore SPET | SI |
| Sistema con ottimizzazione degli artefatti da allineamento negli studi cardiaci | SI |
| Ricostruzione isotropica per un’ottimale valutazione secondo gli standard MN su tutti gli assi (transassiale, sagittale, coronale) con risoluzione sub-millimetrica su tutti gli assi | SI |
| ALTRO |  |
| Hardware e Software per la gestione e controllo dei radiofarmaci secondo NBP in Medicina Nucleare | SI |
| Durata della garanzia, comprensiva di servizio di assistenza tecnica full-risk (mesi) | ≥ 24 |
| Fornitura di un sistema di diagnosi remota e teleassistenza | SI |
| Tempo massimo garantito di risoluzione guasto (h solari) | ≤ 48 |
| Centro di assistenza più vicino | In Campania |

Caratteristiche a punteggio

|  | Descrizione |  | Punteggio massimo |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Gantry e lettino porta paziente |  |  |
| A.1 | Flessibilità posizionamento delle testate, accessori di posizionamento | Discrezionale* | 4,00 |
| A.2 | Minimo ingombro del sistema | Discrezionale* | 2,00 |
| A.3 | Presenza e tipologia del sistema di definizione del profilo paziente. Descrivere accuratamente e indicare se si tratta di sistema automatico. | Discrezionale* | 3,00 |
| B | Compenente SPECT |  |  |
| B.1 | Dimensione UFOV | Discrezionale* | 3,00 |
| B.2 | Parametri NEMA complessivi | Discrezionale* | 4,00 |
| B.3 | Presenza e tipologia del sistema di controllo di qualità. Descrivere accuratamente e indicare se si tratta di sistema automatico. | Discrezionale* | 5,00 |
| B.4 | Sistema di collimatori e tipologia del sistema di cambio. Descrivere accuratamente e indicare se si tratta di sistema automatico. | Discrezionale* | 5,00 |
| B.5 | Pacchetti per riduzione dose somministrata e/o riduzione dei tempi di acquisizione | Discrezionale* | 4,00 |
| C | Componente CT |  |  |
| C.1 | Caratteristiche complessive (tipo di detettore, generatore, tubo, risoluzione di strato, velocità di rotazione, ecc.) | Discrezionale* | 2,00 |
| C.2 | Aggiornabilità del sistema CT e numero massimo di strati CT cui la configurazione offerta può essere aggiornata on-field senza sostituire il sistema CT | Discrezionale* | 2,00 |
| C.3 | Max campo di scansione trans assiale CT (cm) Un più ampio scan field consente di evitare qualsiasi troncamento delle immagini abitualmente acquisite con le braccia lungo il corpo. Contribuisce inoltre ad evitare qualsiasi artefatto da mancata correzione dell’attenuazione per assenza di coefficienti nell’area di scansione | Punteggio direttamente proporzionale | 2,00 |
| C.4 | Sistemi automatici di riduzione della dose somministrata al paziente | Discrezionale* | 2,00 |
| D | Sistema di acquisizione SPECT/TC |  |  |
| D.1 | Caratteristiche hardware e software della stazione integrata di acquisizione | Discrezionale* | 3,00 |
| D.2 | Eventuali possibilità di elaborazioni aggiuntive sulle stazione di acquisizione | Discrezionale* | 5,00 |
| E | Sistema di acquisizione SPECT/TC |  |  |
| E.1 | Software di elaborazione e visualizzazione dedicato oncologico per SPECT/TC | Discrezionale* | 4,00 |
| E.2 | Software di visualizzazione, elaborazione e personalizzazione general purpose | Discrezionale* | 3,00 |
| E.3 | Software di elaborazione cardiologico, neurologico e specifico per organo | Discrezionale* | 3,00 |
| E.4 | Caratteristiche hardware della stazione di elaborazione remota ed eventuale possibilità di espansione delle sue funzionalità | Discrezionale* | 2,00 |
| F | Assistenza tecnica |  |  |
| F.1 | Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica | Discrezionale* | 2,00 |

*Ai fini della determinazione del punteggio relativo alla qualità, la Commissione Giudicatrice attribuirà a ciascuno dei criteri un coefficiente di risultato dell’offerta, salvo il caso in cui è indicata per il singolo criterio una diversa modalità di assegnazione del punteggio.

Tale coefficiente sarà determinato dalla Commissione in maniera solidale e discrezionale, facendo ricorso alla seguente griglia di valutazione:

| GIUDIZIO | ottimo | buono | sufficiente | non pienamente sufficiente | inadeguato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALORE ASSEGNATO | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |

I coefficienti attribuiti ad ogni criterio di valutazione saranno, poi, moltiplicati per il valore rappresentato dal peso/punteggio previsto per quello stesso criterio dalla stazione appaltante.

La sommatoria dei valori così calcolati determinerà il punteggio di valutazione tecnica.