Allegato a). Caratteristiche tecniche.

Fornitura di 4 ventilatori polmonari da destinare alla U.O.C. Neonatologia e TIN

Base d’asta € 120.000,00 + IVA

Descrizione.

Sistema per la ventilazione neonatale progettato specificatamente per il trattamento del piccolo paziente, con misura di pressione e di flusso.

Il ventilatore deve essere in grado di fornire terapie ventilatorie convenzionali (ciclati a tempo, pressione e flusso con limiti di volume e pressione) e ad alta frequenza.

Configurazione richiesta.

Ogni ventilatore deve essere dotato di umidificatore esterno, servoassistito, automatico e/o manuale.

Le apparecchiature dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime, a pena esclusione:

| Rif. | Descrizione caratteristica | Caratteristica richiesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modalità di ventilazione: CPAP, mandatoria, triggerata del paziente, sincronizzata, HFO (pura e combinata con la mandatoria), TTV e PSV | SI |
| 2 | Tecnica di funzionamento volumetrica e pressoria. In caso di malfunzionamento o di esclusione del sensore di flusso del circuito, la macchina dovrà essere comunque operativa con tecnica presso metrica utilizzando propri sensori di pressione | SI |
| 3 | Display a colori | SI |
| 4 | Dati visualizzabili sul display: curve di pressione, flusso, volume corrente; loops tra flusso, volume e pressione; parametri ventilatori e di maccanica ventilatoria, impostati, calcolati o misurati, in forma numerica | SI |
| 5 | Compatibile con materiale di consumo non dedicato | SI |
| 6 | Ventilatore completamente accessibile per la pulizia | SI |
| 7 | Centro di assistenza più vicino | In Campania |
| 8 | Garanzia (intesa come copertura completa di manutenzione e assistenza tecnica full risk) | ≥ 36 mesi |

La valutazione delle apparecchiature verrà effettuata sulle seguenti caratteristiche a punteggio:

| Rif. | Descrizione caratteristica | Modalità di assegnazione del punteggio | Punteggio massimo assegnato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Possibilità di effettuare nCPAP, nCMV e nSIMV mediante la semplice aggiunta di un adattatore per sonda nasale al circuito | Si/No | 2,00 |
| 2 | Schermo touch screen integrato di almeno 12” | Si/No | 4,00 |
| 3 | Comandi e consensi attivabili esclusivamente sul display touch screen (senza utilizzo di manopole e tasti) | Si/No | 4,00 |
| 4 | Sistema a circuito aperto (senza valvole o diaframma) per evitare la PEEP inavvertente e ridurre le resistenze dovute al circuito chiuso. | Si/No | 6,00 |
| 5 | Utilizzo di un unico circuito per tutte le ventilazioni (convenzionali e alta frequenza oscillatoria) senza impiego di adattatori e tubi aggiuntivi. | Si/No | 4,00 |
| 6 | Presenza di batterie tampone con autonomia di almeno 30 minuti in tutte le modalità ventilatorie | Si/No | 5,00 |
| 7 | Limite di peso del paziente per il quale la modalità di ventilazione HFO e HFP+CMV è utilizzabile | Punteggio a soglia Fino a 10 kg – 2,00 punti Fino a 15 kg – 4,00 punti Fino a 20 kg – 6,00 punti | 6,00 |
| 8 | Misura della concentrazione di ossigeno con cella elettrolitica | Si/No | 3,00 |
| 9 | Passaggio dalla tecnica flusso metrica alla tecnica presso metrica mediante semplice disconnessione del cavo sensore di flusso senza dover interrompere la ventilazione corrente | Si/No | 6,00 |
| 10 | Miscelatore aria/ossigeno a elettrovalvole a gestione elettronica | Si/No | 4,00 |
| 11 | Allarmi visualizzabili: - allarme di perdita/occlusione - allarme di alta e bassa pressione (della PIP e della PEEP) - allarme di disconnessione/guasto del sensore di flusso - allarme di basso livello di carica della batteria - allarme di mancanza di energia elettrica - allarme di basso volume corrente - allarma di basso volume minuto - allarme di apnea/respiro non individuato | Si/No su ogni singolo allarme (1 punto per ogni allarme disponibile) | 8,00 |
| 12 | Migliorie e caratteristiche aggiuntive offerte in gara | Discrezionale* | 4,00 |
| 13 | Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica | Discrezionale* | 4,00 |
|  |  | Totale punti | 60,00 |

*Ai fini della determinazione del punteggio relativo alla qualità, la Commissione Giudicatrice attribuirà a ciascuno dei criteri un coefficiente di risultato dell’offerta, salvo il caso in cui è indicata per il singolo criterio una diversa modalità di assegnazione del punteggio.

Tale coefficiente sarà determinato dalla Commissione in maniera solidale e discrezionale, facendo ricorso alla seguente griglia di valutazione:

| GIUDIZIO | ottimo | buono | sufficiente | non pienamente sufficiente | inadeguato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALORE ASSEGNATO | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |

I coefficienti attribuiti ad ogni criterio di valutazione saranno, poi, moltiplicati per il valore rappresentato dal peso/punteggio previsto per quello stesso criterio dalla stazione appaltante.

La sommatoria dei valori così calcolati determinerà il punteggio di valutazione tecnica.