

# U.O.C. Provveditorato

**e-mail:** **provveditorato@ospedalideicolli.it**

**Tel. 081 7062616/2307 fax 081 7062321**

**Prot. del**

CHIARIMENTI DEL 28/10/2015

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.1 Punto 7** (Schienale elettrico elevabile sino a minimo 65 °): ai fini della massima partecipazione alla procedura di gara si richiede una tolleranza del 10% sul valore previsto;

**Risposta: la tolleranza del 10% è stata già considerata al minimo 70° richiesta dalla normativa CEI-EN-60601-2-52**

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.1 Punto 11** (Movimentazione meccanica della zona gambe sino a min. 20°) si chiede conferma che il valore si intende per inclinazione verso il basso ed ai fini della massima partecipazione alla procedura di gara si richiede una tolleranza del 20% sul valore previsto;

**Risposta: l’inclinazione minima del 20% deve avvenire verso l’alto per poter effettuare lo scarico degli arti inferiori. La tolleranza può essere +/- 10%**

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.1 Punto 16** (Funzioni trendelenburg ed antitrendelenburg elettriche da 0 0 a +/-12°): si chiede, avendo dato indicazioni precise sull'inclinazione richiesta, se è strettamente necessario quanto richiesto al punto 19

**Risposta: la richiesta d’ inclinazione +/- 12° per trendelenburg e antitrendelenburg si riallaccia a quanto richiesto dalle norme CEI-EN-60601-2-52. Al punto 19 viene richiesta la presenza di indicatori per poter meglio personalizzare le posizioni di poltrona cardiologica richiesta al punto 18**

1. DOMANDA: **Lotto 1.Rif. 1.1 Punto 18** (Posizione di poltrona cardiologica (Schienale +70°; seduta 0°; ginocchia + 20°; gambe - 20°): si chiede se si ritiene equivalente la seguente posizione: (Schienale +70°; seduta 0°; ginocchia + 20°; gambe - 16°)

**Risposta: quanto da voi affermato verrà valutato equivalente**

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.2 Punto 7** (Schienale elettrico elevabile sino a minimo 65 °): ai fini della massima partecipazione alla procedura di gara si richiede una tolleranza del 10% sul valore previsto;

**Risposta: vedi risposta punto 1**

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.2 Punto 11** (Movimentazione meccanica della zona gambe sino a min. 20°): si chiede conferma che il valore si intende per inclinazione verso il basso ed ai fini della massima partecipazione alla procedura di gara si richiede una tolleranza del 20% sul valore previsto;

**Risposta: vedi risposta al punto 2**

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.2 Punto 16** (Funzioni trendelleburg ed antitrendelleburg elettriche da O 0 a +/- 12°): si chiede, avendo dato indicazioni precise sull'inclinazione richiesta se è strettamente necessario quanto richiesto al punto 19

**Risposta: vedi risposta al punto 3**

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.2 Punto 18** (Posi ione di poltrona cardiologica (Schienale +70°; seduta 0°; ginocchia + 20°; gambe - 20°): si chiede se si ritiene equivalente la seguente posizione: (Schienale +70°; seduta 0°; ginocchia+ 20°; gambe-16°)

**Risposta: vedi risposta al punto 4**

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.2 Punti 21 e 22**: Si chiede di indicare se le quantità richieste siano per singolo letto oppure complessive per il sub-lotto 1.2

**Risposta: le quantità sono totali per il sub lotto 1.2**

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.3 Punto 7** (Schienale elettrico elevabile sino a minimo 65 °): ai· fini della massima partecipazione alla procedura di gara si richiede una tolleranza del 10% sul valore previsto;

**Risposta: vedi risposta al punto 1**

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.3 Punto 11** (Movimentazione meccanica della zona gambe sino a min. 20°): si chiede conferma che il valore si intende per inclinazione verso il basso ed ai fini della massima partecipazione alla procedura di gara si richiede una tolleranza del 20% sul valore previsto;

**Risposta: vedi risposta al punto 2**

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.3 Punto 16** (Fµnzioni trendelenburg ed antitrendelenburg elettriche da 0 0 a +/- 12°): si chiede, avendo dato indicazioni precise sull'inclinazione richiesta se è strettamente necessario quanto richiesto al punto 19

**Risposta: vedi risposta al punto 3**

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.3 Punto 18** (Posizione di poltrona cardiologica (Schienale +70°; seduta 0°; ginocchia + 20 °; gambe - 20 °): si chiede se si ritiene equivalente la seguente posizione: (Schienale +70°; seduta 0°; ginocchia+ 20°; gambe - "16°)

**Risposta: vedi risposta al punto 4**

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.3 Punti 21, 22 e 23**: Si chiede di indicare se le quantità richieste siano per singolo letto oppure complessive per il sub-lotto 1.3

**Risposta: sono complessivi per il sub lotto 1.3**

1. DOMANDA: **Lotto 1 Rif. 1.3 Punto 23**: Si chiede conferma che si tratti di n°1 kit e che l'indicazione del numero "4" trattasi di refuso

**Risposta: si intende n°1 Kit per la Trazione Cervicale.**

1. DOMANDA: **Al Rif. 1.4 n.77 comodini**: Si chiede di poter offrire un prodotto con una struttura equivalente alla “struttura monolitica in Poleasy”.

**Risposta: Si, l’equivalenza è ammessa.**

 **Il Direttore dell’UOC Provveditorato**

 **Dott. Francesco Saverio Paolillo**

Dott.ssa Daniela Nenna