## caratteristiche minime SPECT-TC
CARATTERISTICHE MINIME A PENA ESCLUSIONE
Fornitore
Marca apparecchiatura (costruttore)
Modello apparecchiatura
Anno di immissione sul mercato
CARATTERISTICHE GANTRY, DETETTORE E LETTO
Gamma Camera Tomografica Digitale multi-testa a geometria variabile atta ad effettuare acquisizioni planari, tomografiche e total body. | SI
Spessore cristallo (“ - pollici) | 3/8
Geometria variabile a 180° e a 90° | SI
Compatibile con i seguenti movimenti dei detettori nelle diverse posizioni dei pazienti: sdraiati, seduti, in ortostatismo, altre | SI
Velocità massima di rotazione del gantry (rpm) | ≥ 3
Tilt cranio-caudale di almeno un detettore | SI
Sistema di auto body contouring per indagini SPET e Total body | SI
Sistema di sicurezza anti-collisione detettore-paziente | SI
Comando movimenti posto nelle vicinanze del gantry | SI
Numero coppie collimatori LEHR | 1
Numero coppie collimatori MEGP | 1
Numero coppie collimatori HEGP | 1
Possibilità di utilizzo dello zoom durante gli studi cardiologici a 90° senza pericolo di troncamento | SI
Possibilità di acquisizione mega-body con eventuale possibilità di tilt e separazione dei detettori | SI
Numero di finestre energetiche di acquisizione | ≥ 2
Monitor a colori con visualizzazione dell’immagine a persistenza variabile | SI
Lettino porta paziente in fibra di carbonio con ridotto spessore e ridotta attenuazione | SI
Massimo carico del lettino (kg) | ≥ 200
Lunghezza scasione total body (cm) | ≥ 190
Ampiezza campo di vista detettore digitale (mm) | ≥ 380 x 500
Rapporto PMT/ADC | 2013-01-01
Numero di PMT per ciascuna testata | ≥ 56
Sistema rispondente agli standard NEMA | SI
Possibilità di eseguire in autonomia (senza ausilio di tecnico esterno specializzato) le calibrazioni di base e la verifica del centro di rotazione | SI
Trigger ECG | SI
Supporti per le braccia per acquisizioni Whole-body e SPET | SI
Supporto testa per esami cerebrali | SI
Fasce e supporti per posizionamento del paziente | SI
CARATTERISTICHE DI ACQUISIZIONE
Console di acquisizione e console di elaborazione separate | SI
Workstation di acquisizione con interfaccia grafica | SI
Possibilità di creare preset personalizzati e di modificare i preset esistenti | SI
Possibilità di acquisire più immagini contemporaneamente con differenti parametri di acquisizione (matrice, zoom, ecc.) | SI
Flusso di lavoro gestibile tramite worklist | SI
Classi DICOM 3.0 minime obbligatorie | Send/Receive, Query retrieve, Store, Print, MPPS, Worklist, Storage commitment
Integrazione con sistemi RIS/PACS esistenti | SI
Possibilità di eseguire studi planari, SPET, Total-body, Total-body SPET, SPET dinamiche, studi GATED e GATED SPET | SI
UPS di dimensionamento adeguato al sistema e con collegamento software alla console per pilotarne uno spegnimento sicuro | SI
CARATTERISTICHE DI ELABORAZIONE
Soluzione client-server di ultima generazione con caratteristiche allo stato dell’arte, con hardware indipendente dalla stazione di acquisizione | SI
Esportazione ed importazione dei dati in formato standard DICOM 3.0 | SI
Lettore DVD interno | SI
Masterizzatore DVD interno (compatibile con tutti i supporti DVD in commercio) | SI
Software di ricostruzione dati SPET con metodo iterativo e con algoritmi di correzione per la perdita di risoluzione in profondità (Resolution Recovery) che consenta quindi una riduzione della dose somministrata o dei tempi di acquisizione nelle indagini cardiache e ossee per le metodiche planari e SPET. | SI
NB. La correzione della perdita di risoluzione deve avvenire mediante misura della distanza detector-centro di rotazione
Software di ricostruzione dati SPET con correzione automatica per il movimento | SI
Software di ricostruzione acquisizione dati SPET cardiache e GATED SPET con re-orientamento degli assi completamente automatico | SI
Software cardiologico di valutazione quantitativa dei dati GATED e NON GATED secondo Cedar Sinai – Germano (QPS, QGS, QBS) nella versione comprendente: “Shape Index”, “Motion frozen”, “Phase Analysis”, database prono/supino, esportazione dati in Power Point | SI
Software cardiologico quantitativo del dato PET | SI
Software di fusione multimodale (SPET, PET, TC, RM) con utilizzo di algoritmi evoluti quali la “Mutual Information” | SI
Esportazione dei dati nei formati standard più comuni (Jpeg, Tiff, AVI, DICOM SC, DICOM RT, ecc.) su differenti supporti quali CD, DVD, USB. | SI
Dotazione di software per il controllo di qualità: test dell’uniformità UFOV e CFOV, integrale e differenziale; test della sensibilità e calcolo del FWHM e FWTM | SI
Possibilità di analisi dei dati provenienti dal tomografo PET/CT esistente, con MPR, MIP, anche sul dato fuso. | SI
Possibilità di integrazione della stazione con applicativi TC, descrivere quali applicativi TC sono supportati. | SI
Stampante laser A4, a colori, di fascia alta (almeno 24 ppm) comprensiva di carta alta qualità alta grammatura e consumabili per almeno 15.000 pagine e compatibile con la stazione di elaborazione | SI
UPS di dimensionamento adeguato al sistema e con collegamento software alla console per pilotarne uno spegnimento sicuro | SI
Sistema TC
Sistema TC con risoluzione sub-millimetrica a bassi dosaggi | SI
Potenza del generatore kW | Indicare il valore
Range mA | Indicare il valore
Indice di dose volumetrica nella correzione per l’attenuazione | Indicare il valore
Indice di dose volumetrica per lo studio body ad alta risoluzione | Indicare il valore
Sistema con tecnologia multislice o volumetrica con detettore flat-panel | SI
Spessore minimo dello strato in acquisizione assiale o volumetrica (mm) | ≤ 0,5
Dimensione FOV trans-assiale (cm) | ≥ 45
Intera copertura del campo di vista del detettore SPET | SI
Sistema con ottimizzazione degli artefatti da allineamento negli studi cardiaci | SI
Ricostruzione isotropica per un’ottimale valutazione secondo gli standard MN su tutti gli assi (transassiale, sagittale, coronale) con risoluzione sub-millimetrica su tutti gli assi | SI
ALTRO
Hardware e Software per la gestione e controllo dei radiofarmaci secondo NBP in Medicina Nucleare | SI
Durata della garanzia, comprensiva di servizio di assistenza tecnica full-risk (mesi) | ≥ 24
Fornitura di un sistema di diagnosi remota e teleassistenza | SI
Tempo massimo garantito di risoluzione guasto (h solari) | ≤ 48
Centro di assistenza più vicino | In Campania

## caratteristiche qualità SPECT-T
Questionario tecnico per fornitura gamma camera SPECT/TC
Informazioni preliminari
Fornitore
Costruttore
Modello
Anno di immissione sul mercato
Necessità di schermature disturbi elettromagnetici e radiofrequenza
Temperatura e umidità di esercizio
Superficie di installazione gantry e lettino (mq)
Funzionalità gantry e lettino
Requisito | Descrizione
Dimensioni del gantry (lunghezza, larghezza, altezza) (m)
Ingormbro complessivo tavolo + gantry (lunghezza, larghezza, altezza) (m)
Peso complessivo (kg)
Tipo, geometria e numero delle testate
Distanza minima e massima delle testate (cm)
Presenze di tilt cranio-caudale di almeno un detector
Sistema di bodycontour automatico
Possibilità di definizione della distanza detector paziente durante l'auto-bodycontouring
Descrivere la modalità operativa dei sistemi di sicurezza anticollisione (sistema di blocco automatico e manuale)
Possibilità di riprendere acquisizioni dopo collisione senza perdita di dati (SI/NO) - Descrivere la modalità
Possibilità di acquisire con almeno due finestre energetiche. Indicare il numero massimo di finestre.
Eventuale possibilità di acquisire con finestre energetiche sovrapposte (SI/NO)
Possibilità di acquisizioni esterne al gantry in posizione ortostatica
Spazio morto in geometria variabile a 90° (cm)
Lettino porta-pazienti: dimensioni, materiale, attenuazione (descrivere)
Escursione longitudinale e verticale (cm)
Descrizione movimentazioni longitudinale e verticale
Brain Reach (cm)
Portata massina utile (kg)
Lunghezza di scansione total body (cm)
Possibilità di acquisizione e modalità di rimozione lettino per pazienti barellati, in carrozzina
Monitor nei pressi del gantry con funzioni di p-scope
Descrivere posizione dei comandi di movimenti
Eventuale possibilità di effettuare un'unica calibrazione energetica nel range di 40-400 keV mediante l'utilizzo di una sola sorgente di Tc99m con possibilità di definire comunque mappe isotopo-specifiche
Trigger ECG con carrello
Descrivere gli accessori per il posizionamento ed immobilizzazione paziente (anche pediatrico)
Performance Detector
Requisito | Descrizione
Tipo di cristallo e spessore in pollici
Procedura per test NEMA di uniformità
Dimensione del campo di vista utile UFOV
Numero dei foto-moltiplicatori, per singola testata
Numero ADC/PMT per singola testata
Uniformità CFOV integrale intrinseca NEMA
Uniformità CFOV integrale di sistema NEMA
Uniformità CFOV differenziale intrinseca NEMA
Uniformità CFOV differenziale di sistema NEMA
Linearità spaziale intrinseca assoluta UFOV (mm)
Linearità spaziale intrinseca assoluta CFOV (mm) NEMA
Linearità spaziale intrinseca differenziale CFOV (mm) NEMA
Risoluzione spaziale FWHM UFOV NEMA
Risoluzione spaziale FWTM UFOV NEMA
Intrinsic Energy Resolution (@140 keV) NEMA
Energy Resolution di sistema (@140 keV) NEMA
Correzione: energia, linearità, uniformità, CoR - indicare modalità di ripristino mappe
Numero di finestre energetiche sovrapposte
Range di lavoro del rilevatore in keV (min/max)
Valore massimo di conteggio in kcps
Valore massimo di conteggio in kcps con finestra al 20% e perdita 20%
Caratteristiche d'acquisizione
Requisito | Descrizione
Tipo CPU, frequenzam numero di core
Sistema operativo 64 bit (SI/NO)
Gestione del flusso dei pazienti mediante creazione di liste di lavoro
Classi DICOM implementate
Eventuale possibilità di acquisire più immagini contemporaneamente con differenti parametri di acquisizione (matrice, zoom, ecc.)
Possibilità di effettuare studi planari, SPET, totalbody, totalbody SPET, SPET dinamiche, studi GATED e GATED SPET
Possibilità di continuare senza perdita di dati un'acquisizione interrotta volontariamente o accidentalmente
Matrice minima e massima per acquisizioni statiche, dinamiche, tomografiche
Matrice di acquisizione per esami total body
Descrivere tipi di acquisizioni possibili
Possibilità di modificare i protocolli di base
Presenza di zoom asimmetrico: possibilità di effettuare zoom su aree ristrette/field of view
Possibilità di continuare un'acquisizione anche se è installato un collimatore differente da quello richiesto dal protocollo in uso
Tre coppie di collimatori per basse, medie e alte energie. Specificare le caratteristiche
Sottosistema TC
Requisito | Descrizione
Tecnologia del complesso tubo detettore. Specificare
Tecnologia del complesso tubo generatore. Specificare
Integrazione del sistema TC con il sistema SPECT - Descrivere
Tipo di tecnologia del gantry
Tecnologia del detettore (detettori/flat panel). Descrivere
Tempo richiesto per acquisire un intero FOV del detector SPECT con la TC
Tecnologia impementata per la correzione dell'attenuazione in cardiologia
Risoluzione sub millimetrica isotropica
Spessore delle slice ottenibili sulla singola rotazione. (detectors o flat panel)
CTDI vol per localizzazione
CTDI vol per correzione attenuazione (> 10 lp/cm al 10%MTF)
Sistema di elaborazione
Requisito | Descrizione
Indipendente dalla consolle di acquisizione (SI)
Ditta produttrice, modello
Tipo di processore/numero di core
Sistema operativo 64 bit
Architettura del sistema
Hard Disk (almeno 200 GB)
RAM (almeno 12 GB)
Scheda grafica (almeno 1280x1024)
Doppi monitors visualizzazione LCD (non inferiori a 19" ciascuno)
Lettore /masterizzatore CD/DVD
DVD RAM per archiviazione dati
Pieno supporto ad eventuali applicativi PET
Pieno supporto ad eventuali applicativi TC
Software cardiologico di valutazione quantitativa dei dati GATED e NON GATED secondo Cedar Sinai - Germano
Stampante a colori formato A4 ad alta risoluzione a basso costo d'esercizio e alto numero di pagine/minuto
Starter kit dei materiali consumabili (toner/inchiostro/fusore/kit manutenzione ecc.) per almeno 15.000 pagine a colori su carta da 200 g/mq adatta alle stampe medicali ad effetto glossy
Software offerti
Requisito | Descrizione
Elenco e descrizione dei software inclusi a corredo del sistema ed offerti in base
Algoritmi di ricostruzione FBP
Algoritmi di ricostruzione iterativa
Algoritmi di ricostruzione con recupero risoluzione spaziale (riduzione tempi e/o attività)
Software di ricostruzione con correzione dell'attenuazione mediante TC. Descrivere ed indicare con quali isotopi
Indicare pubblicazioni attestanti la funzionalità del software per il recupero della risoluzione in ambito generico
Software di ricostruzione dati SPECT con correzione automatica per il movimento
Software di ricostruzione acquisizione dati SPECT cardiache e GATED SPECT con re-orientamento degli assi completamente automatico
Software cardiologico di valutazione quantitativa dei dati GATED e NON GATED con metodo Germano (QPS, QGS, QBS)
La versione Germano offerta comprende: "Shape index", "motion frozen", "phase analysis", database prono/supino, esportazione dati in Power Point (SI/NO)
Software per la fusione multimodate (SPECT, PET, CT, RM) con mutual information
Software per la correzione dello scatter
Esportazione strutture con DICOM RT
Software per l'effettuazione, l'analisi e la reportistica dei controlli di qualità
Connettività
Requisito | Descrizione
Classi Dicom supportate
Dicom Worklist con DICOM MPPS (SI)
Descrivere le modalità di integrazione con il sistema RIS/PACS
Accessori
Requisito | Descrizione

## caratteristiche minime DR
DITTA FORNITRICE
COSTRUTTORE (MARCA)
MODELLO
ANNO DI COSTRUZIONE
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Sistema di tipo fisso, idoneo per l’esecuzione di esami toracici, montato su stativo a colonna, indifferentemente a soffitto o a pavimento. | SI
Complesso radiogeno montato su braccio a U o su stativo, rotante, che consenta esami sia in ortostatismo che su barella radiotrasparente. | SI
Sistema dotato di tubo radiogeno e detettore allo stato solido | SI
Griglia antidiffusione rimovibile e intercambiabile | SI
CARATTERISTICHE TUBO RADIOGENO
Potenza generatore alta frequenza (kW) | ≥65
Tubo radiogeno con anodo rotante | SI
Velocità minima rotazione anodo (rpm) | ≥9000
Doppia macchia focale | SI
Dimensioni nominali macchia focale fine (mm) | ≤0.6
Tempi di esposizione relativi alla grafia (ms) | ≤5
Tensione massima dell’anodo (kV) | 150
Corrente massima (mA) | ≥500
CARATTERISTICHE DETETTORE
Detettore con tecnologia flat panel a matrice attiva | SI
Dimensione del pixel (µm) | ≤200
Dimensione FOV (cm) | ≥35x43 (per detettori ruotabili)
≥ 43x43 (per detettori fissi)
Profondità di acquisizione (numero di bit) | ≥12
Griglia antidiffusione | SI
Rotazione del detettore (°) | ±45
Distanza fuoco-detettore variabile | SI
Distanza minima fuoco-detettore (cm) | ≥110
Distanza massima fuoco-detettore (cm) | 180
CONSOLE OPERATORE
Programmazione e preselezione esami da operatore | SI
Esportazione degli studi su CD e/o DVD (con masterizzatore compreso nella fornitura) | SI
Monitor console | LCD
Dimensione monitor console (“) | ≥19
Classi di servizio DICOM | Print, Storage, Worklist, MPPS, Storage Commitment
Dispositivo per la misura o calcolo del prodotto area dose erogata (D.Lgs 187/2000) | SI
ALTRO
Durata minima garanzia (tubi e detettori inclusi) | 24 mesi
Tempo minimo di risoluzione guasto (ore solari) | 48 h
Sede di assistenza più vicina | In Campania